  [image: image2.png]) TALENT



 
Инструкция по применению


Набор двойного окрашивания p16/Ki-67 Dual Staining Kit

[image: image2.png][image: image1.jpg]




Состав набора:
	Компонент
	AX0609-20
	AX0609-50

	Буфер для восстановления антигенной активности
	 20 мл
	50 мл

	Промывочный буфер
	 67 мл
	150 мл

	Блокирующий реагент (пероксидазный блок)
	 2 мл
	5 мл

	Поли-AP козий анти-мышиный IgG (AP Полимер)
	 2 мл
	5 мл

	Поли-HRP козий анти-кроличий IgG (HRP Полимер)
	 2 мл
	5 мл

	Раствор AP I
	 0.034 мл
	0.085 мл

	Раствор AP II
	 0.034 мл
	0.085 мл

	Раствор AP III
	0.034 мл
	0.085 мл

	Раствор AP IV
	 2.4 мл
	3 мл

	Раствор DAB A (x1)
	 3 мл
	3.75 мл

	Раствор DAB B (x20)
	 0.3 мл
	0.75 мл

	Гематоксилин
	 2 мл
	5 мл

	Коктейль антител к p16/Ki-67
	2 мл
	5 мл


Функциональные характеристики:
Набор применяется для проведения единовременного иммуногистохимического исследования двумя антителами на одном стекле нормальных и неопластических тканей, фиксированных в формалине и залитых в парафин, с оценкой результата при помощи светового микроскопа.
Принцип метода:
Антигены в тканях и клетках обнаруживаются с помощью иммуногистохимии (ИГХ) в два этапа: связывание первичного антитела и последующее обнаружение этого связывания с помощью иммунохромогенного реагента. Ткани с парафиновых блоков нарезаются и помещаются на предметное стекло с адгезивным покрытием.  Первичные антитела, мышиные или кроличьи, вступают в реакцию с антигенами, затем наносят полимеры Поли-HRP или Поли-AP для взаимодействия с первичными антителами и, наконец, раствор субстрата/хромогена, такой как DAB или AP-красный, который, взаимодействуя с пероксидазой или щелочной фосфатазой, превращается в нерастворимый осадок.  Вся процедура позволяет получить видимую картину расположения антигенов в срезах ткани или типах клеток.
Коктейль антител к P16/Ki-67 может помочь в идентификации клеток, совместно экспрессирующих маркеры как для подавления опухоли, так и для пролиферации клеток, что является показателем нарушения регуляции клеточного цикла.  Коэкспрессия p16 и Ki-67 наблюдалась при поражениях цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN), связанных с ВПЧ-инфекцией высокого риска, что потенциально может быть использовано при классификации поражений CIN.  
Требования к образцам:
Из парафиновых блоков нарезаются срезы толщиной 3-5 мкм. Затем срезы помещаются на предметные стекла с адгезивным покрытием.
Подготовка необходимых рабочих растворов для ручной методики:

	Промывочный буфер:
	Смешать буфер и дистиллированную воду в пропорции 1:30

	Буфер для восстановления антигенной активности:
	Смешать буфер и дистиллированную воду в пропорции 1:50

	Раствор AP Red (приготовить непосредственно перед использованием)
	Смешать растворы I, II, III и IV в пропорции 2:2:2:125

	Раствор DAB (приготовить непосредственно перед использованием)
	Смешать раствор DAB A и DAB B в пропорции 20:1 


Процедура ручного метода окрашивания: 
1. Депарафинизировать и регидратировать срезы на предметных стеклах, используя гистологическую батарею ксилолов и спиртов. Промыть срезы дистиллированной водой в течение 30 сек. 
2. Для блокировки ферментативной активности эндогенной пероксидазы инкубировать срезы в 3% растворе H2O2 при комнатной температуре в течение 5 минут. Промыть срезы дистиллированной водой в течение 30 сек.
3. Провести высокотемпературное восстановление антигенной активности препаратов в буфере, выбрав рН и протокол восстановления согласно инструкции производителя первичных антител. Охладить срезы, не извлекая из буферного раствора, в течение 30 минут при комнатной температуре (при необходимости время можно увеличить). Промыть срезы промывочным буфером однократно в течение 3-5 мин. 
4. Удалить излишки буфера со стёкол, стряхнув их и аккуратно промокнув края фильтровальной бумагой. Обвести срезы гидрофобным карандашом.
5. Нанести первичные антитела на срез, инкубировать во влажной камере при комнатной температуре 30 минут либо иное время согласно инструкции производителя первичных антител. Промыть срезы промывочным буфером трижды в течение 3 мин. 
6. Нанести  AP Полимер на срез, инкубировать во влажной камере при комнатной температуре в течение 20 минут. Промыть срезы промывочным буфером трижды в течение 3 мин.
7. Нанести рабочий раствор AP Red на срез, инкубировать при комнатной температуре в течение 20 - 30 минут. Промыть срезы промывочным буфером.
8. Нанести HRP полимер на срез, инкубировать во влажной камере при комнатной температуре в течение 20 минут. Промыть срезы промывочным буфером трижды в течение 3 мин.
9. Нанести рабочий раствор ДАБ на срез, инкубировать при комнатной температуре в течение 5 минут. Промыть стёкла дистиллированной водой.

10. Нанести гематоксилин на срез, инкубировать при комнатной температуре в течение 5 минут. Промыть проточной водой.
11. Дегидратировать срезы, используя гистологическую батарею спиртов и ксилолов, заключить срезы под покровное стекло.
12. Оценить результат иммуногистохимического окрашивания с помощью светлопольного микроскопа. 
Каталожный номер�
AX0609-20; AX0609-50; �
�
Метод�
ИГХ, парафиновые срезы �
�
Реактивность�
Поливалентная �анти-мышиная & анти-кроличья�
�
Фермент�
Пероксидаза хрена, щелочная фосфатаза�
�
Хромоген/субстрат�
Диаминобензидин (ДАБ), AP красный�
�
Окрашивание�
P16: цитоплазматическое/ядерное, коричневое


Ki-67: ядерное, красное�
�
Форма выпуска�
- 20 тестов�- 50 тестов�
�
Разрешенное применение�
Для научных целей�
�
Хранение�
2-8 градусов�
�
Срок годности�
18 мес. с даты производства�
�
 








________________________________________________________________________________________
	Xiamen Talent Biomedical Technology Co.,Ltd.
2068 Wengjiao west road,Area B,Building 10, Biomedical Park,Haicang,District,Xiamen, China
Тел.: +86 4008-322-606
Эл.почта: talent1@talentbiomedical.com
https://www.talentdiagnostics.com/
	RUO 


	Официальный дистрибьютор: ООО «Сайви»
630090, Россия, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Николаева, зд. 9/1, этаж/офис 2/201
Тел.: +7 903 723 15 04
Эл.почта: info@sci-vi.ru
https://sci-vi.ru/




