  
[image: image2] 
Инструкция по применению


Коктейль антител к AMAKR/p63/CK HMW

	Каталожный номер
	AX0612

	Метод
	ИГХ, парафиновые срезы 

	Реактивность
	Человек. Другие не определены

	Окрашивание
	1. AMACR: цитоплазматическое 
2. p63: ядерное. 
3. CK HMW: цитоплазматическое

	Рекомендованный буфер для демаскировки 
	ЭДТА pH 9,0*

	Форма выпуска
	Готовые к использованию антитела: 
3 мл; 6 мл

	Разрешенное применение
	Для научных целей

	Хранение
	2-8 градусов

	Срок годности
	18 мес. с даты производства


[image: image1.jpg]




* При использовании системы двойного окрашивания Double Stain kit
Антитела применяются для проведения иммуногистохимического исследования нормальных и неопластических тканей, фиксированных в формалине и залитых в парафин, с оценкой результата при помощи светового микроскопа.

Описание:
Иммуногистохимический метод двойного окрашивания может быть использован для визуализации двух или более антигенов и анализа взаимосвязи их локализации, морфологии и функций. Продукты двойного окрашивания относятся к безбиотиновой системе детекции и представляют собой двухцветную систему, основанную на полимере, меченном пероксидазой хрена, и полимере, меченном щелочной фосфатазой. Хромогенная система пероксидазы хрена окрашивается в коричневый цвет, а хромогенная система щелочной фосфатазы - в красный цвет.
P504s, цитоплазматический белок, состоящий из 382 аминокислот, также называемый AMACR, играет важную роль в бета-окислении жирных кислот с разветвленной цепью и их производных.  Экспрессия белка AMACR обнаруживается в аденокарциноме предстательной железы, но не в доброкачественной ткани предстательной железы.  Он окрашивает предраковые поражения простаты: простатическую интраэпителиальную неоплазию высокой степени (PIN) и атипическую аденоматозную гиперплазию. AMACR может быть использован в качестве положительного маркера для PIN.
р63 является гомологом опухолевого супрессора р53.  Было обнаружено, что он является чувствительным и специфичным маркером популяций миоэпителиальных и базальных клеток в предстательной железе, молочной железе, коже и слюнных железах.  

Моноклональное антитело 34βE12 специфично к “высокомолекулярным” цитокератинам 1, 5, 10, 14, соответствующим молекулярным массам 68, 58, 56,5 и 50 кДа, которые обычно обнаруживаются в сложном эпителии.  Антитело вступает в реакцию со всем плоским и протоковым эпителием и окрашивает карциномы.
Коктейль антител AMACR/p63/CK HMW могут быть полезны при оценке нормальной предстательной железы, PIN и аденокарциномы предстательной железы.

Требования к образцам:

Из парафиновых блоков нарезаются срезы толщиной 3-5 мкм. Затем срезы помещаются на предметные стекла с адгезивным покрытием.
Процедура окрашивания: 

1. Депарафинизировать и регидратировать срезы на предметных стеклах, используя гистологическую батарею ксилолов и спиртов. Промыть срезы дистиллированной водой в течение 30 сек. 

2. Для блокировки ферментативной активности эндогенной пероксидазы инкубировать срезы в 3% растворе H2O2 при комнатной температуре в течение 5 минут. Промыть срезы дистиллированной водой в течение 30 сек.

3. Провести высокотемпературное восстановление антигенной активности препаратов в ЭДТА-буфере при температуре 100оС в течение 15-20 минут.  Охладить срезы, не извлекая из буферного раствора, в течение 30 минут при комнатной температуре (при необходимости время можно увеличить). Поместить срезы в промывочный буфер. 

4. Промыть стекла в промывающем буфере 2 раза по 3 минуты.  Удалить излишки буфера со стёкол, стряхнув их и аккуратно промокнув края фильтровальной бумагой. Обвести срезы гидрофобным карандашом.

5. Инкубация с первичными антителами.  Нанести первичные антитела на срез, инкубировать во влажной камере при комнатной температуре 30 минут. Промыть срезы промывочным буфером трижды в течение 3 мин. 

6. Нанести  AP Полимер на срез, инкубировать во влажной камере при комнатной температуре в течение 20 минут. Промыть срезы промывочным буфером трижды в течение 3 мин.

7. Нанести рабочий раствор AP Red на срез, инкубировать при комнатной температуре в течение 20 - 30 минут. Промыть срезы промывочным буфером.

8. Нанести HRP полимер на срез, инкубировать во влажной камере при комнатной температуре в течение 20 минут. Промыть срезы промывочным буфером трижды в течение 3 мин.

9. Нанести рабочий раствор ДАБ на срез, инкубировать при комнатной температуре в течение 5 минут. Промыть стёкла дистиллированной водой.


10. Нанести гематоксилин на срез, инкубировать при комнатной температуре в течение 5 минут. Промыть проточной водой.

11. Дегидратировать срезы, используя гистологическую батарею спиртов и ксилолов, заключить срезы под покровное стекло.

________________________________________________________________________________________
	Xiamen Talent Biomedical Technology Co.,Ltd.
2068 Wengjiao west road,Area B,Building 10, Biomedical Park,Haicang,District,Xiamen, China
Тел.: +86 4008-322-606
Эл.почта: talent1@talentbiomedical.com
https://www.talentdiagnostics.com/
	RUO 



	Официальный дистрибьютор: ООО «Сайви»
630090, Россия, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Николаева, зд. 9/1, этаж/офис 2/201
Тел.: +7 903 723 15 04
Эл.почта: info@sci-vi.ru
https://sci-vi.ru/




[image: image2][image: image3.png]) TALENT



